REHA-TECHNIK RABE GMBH

Medizinische Betten | Hausnotruf | Wartungsdienst

Fürther Straße 242 | 90429 Nürnberg | Telefon 0911 477201-0 | kundendienst@reha-rabe.de

# Kundendienstbericht CareRest 400 Sensorbett

| Versicherte | Herta Dornfeld, Ludwig-Feuerbach-Straße 16, 90489 Nürnberg |
| --- | --- |
| Auftraggeberin | Meike Dornfeld, gleiche Anschrift |
| Gerät | CareRest 400 Sensorbett, Seriennummer CR400-0226-11809 |
| Vor-Ort-Termin | 30. Juni 2026, 08:35 Uhr bis 10:02 Uhr |
| Techniker | Matthias Rabe, Servicetechniker Medizintechnik |
| Anwesend | Meike Dornfeld; Pflegefachkraft Gökçe Aydın ab 09:10 Uhr |

# 1. Auftrag und Ausgangszustand

Bettrahmen, Höhenverstellung, Seitensicherungen und Netzteil arbeiteten im mechanischen Funktionstest ohne Auffälligkeit. Der seitliche Sensorkabelstecker saß bei Ankunft nur bis zur ersten Rastung. Nach vollständigem Einstecken leuchtete die Statusanzeige grün. Am lokalen Bedienteil wurden Bettverlassen-Ereignisse jeweils innerhalb von zwei Sekunden angezeigt.

# 2. Einzelmessungen und Ereignisse

| Zeitpunkt | Prüfschritt | Feststellung |
| --- | --- | --- |
| 08:51 | Lokaler Probelauf | Bettverlassen am Bedienteil erkannt; keine Meldung auf Angehörigen-App |
| 09:03 | Diensttelefon | Neuanmeldung erfolgreich; Testalarm erschien nach 47 Sekunden |
| 09:19 | Zweiter Probelauf | Lokale Anzeige sofort; weder App noch Diensttelefon meldeten |
| 09:31 | Cloudstatus | Kontostatus aktiv; Menü nennt FamilienPlus für erweiterte Alarmweiterleitung |
| 09:44 | Neustart | Nach Netztrennung lokaler Alarm weiter funktionsfähig; App blieb ohne Meldung |

# 3. Grenzen der Prüfung

Ein administrativer Cloudschlüssel und der serverseitige Zustellverlauf waren im Kundendienstkonto nicht abrufbar. Der Telefonservice des Verkäufers verwies auf eine gesonderte Freischaltung. Der Techniker konnte deshalb nicht feststellen, ob ein Ereignis den Server erreicht und dort verzögert oder gar nicht weitergeleitet wurde.

# 4. Rückgabe und Anlagen

Es wurden keine kostenpflichtigen Dienste gebucht und keine Werkseinstellungen verändert. Der Sensorkabelstecker wurde mit einer Zugentlastung gesichert. Die Bewohnerin und der Pflegedienst wurden darauf hingewiesen, sich bis zur Klärung nicht allein auf die App-Meldung zu verlassen. Die Schichtprotokolle des Pflegediensts wurden nicht verändert.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Rabe
Servicetechniker Medizintechnik